台式扫描电镜

技术参数

1  SE探头分辨率：3.0nm （30KV，工作距离≥5mm）

15.0nm （1KV，工作距离≥5mm）

*2  BSE探头分辨率：4.0nm （30KV，工作距离≥5mm，真空度≥6Pa）

3  放大倍数： 5-300,000x（底片倍率），7-800,000x（显示倍率）

4电子光学系统

*4.1电子枪：预对中钨灯丝

*4.2电子枪偏压：全比例自动偏压，IFT灯丝状态监控（实时调整灯丝状态，显示灯丝剩余寿命状态）

4.3加速电压：0.3-30kV

4.4电子束对中：2级电磁偏转线圈

4.5透镜：3级电磁透镜

4.6扫描线圈：2级电磁偏转线圈

4.7物镜光阑：4孔可变物镜光阑（20,40,80,150μm）

*4.8 聚光镜光阑：长内衬管设计，用户可自行更换

*4.8电子束偏移：±75μm（WD=10mm）

4.9探测器：二次电子探测器，5分割背散射电子探测器

5样品台

5.1五轴优中心样品台

5.2移动范围：X≥150mm，Y≥150mm，Z=5-85mm，T=-20°~90°，R=360°

*5.3导航视野：直径≥200mm

5.4最大样品尺寸：直径≥300mm，高度130mm（WD≥10mm）

5.5最大样品重量：2kg

6真空系统

6.1控制方式：全自动气动阀控制

6.2真空规：皮拉尼规

6.3真空度：1.5x10-3Pa

6.4低真空：6-650Pa，标配压差光阑，全范围下可以一键切换高低真空

6.5真空泵：分子泵（260L/s），机械泵（135L/min@50Hz，162L/min@60Hz）

7控制系统

7.1控制方式：轨迹球（选配），旋钮版（选配），鼠标，键盘

7.2非接触报警装置：通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。

8图像功能

8.1图像显示模式：全屏（1280x960），双屏（640x480，x2）

8.2扫描模式：快扫，慢扫（6级），CSS扫描（6级），Reduce扫描（2级）

8.3图像捕捉：高分辨捕捉，积分捕捉，CSS捕捉

8.4图像存储像素：640 x 480,1,280 x 960,2,560 x 1,920,5,120 x 3,840

8.5图像存储格式：BMP，TIFF，JPEG

8.6自动调整功能：自动亮度对比度，自动对焦，自动消像散，自动灯丝饱和，自动电子束对中，自动束流对中，自动束流亮度，自动开启

8.7信号/图像处理：信号混合，实时图像处理（伽马值，亮度，对比度）

8.8其他功能：图像编辑测量、图像旋转，动态对焦，倾斜补偿，图像叠加，报告导出

4.配置要求：

4.1满足以上技术参数的扫描电子显微镜1台

4.2满足技术参数的离子溅射仪（喷金仪） 1台

4.3电镜计算机操配置要求：不低于 Windows10 PRO操作系统，Inter Xeon 四核处理器，1000GB硬盘，8GB内存，DVD-RW，24寸 LED 显示器

4.4预对中灯丝20支

4.5导电胶带10卷

4.6 四孔51mm标准样品台 1个

4.7 Ф26mm截面样品台1个

4.8 矩形截面样品台1个

4.9 丁型截面样品台 1个

4.10倾斜样品台1套

4.11薄片夹持样品台1个

4.12圆形四脚块状样品加持样品台1个

4.13液体导电银浆2瓶

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点