生物安全柜

1.气流模式：30%外排，70%循环；
2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s；
3.进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%；
4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试；
5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；
6. 进口品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动；
7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速；
8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；
9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态；
10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警；
11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护；
12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒；
13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能；
14.紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间；
15.操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；
16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；
17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105；
18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制；
20.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便；
21.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便；
22.噪音≤65分贝；
23.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2131mm（最低可至2030mm），深度≤790mm工作区内部工作尺寸宽度要求≥1550mm；
24.生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485认证和ISO9001认证；
技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点
