台式离心机

设备用途：用于样品的分离纯化。

1工作条件
1.1环境温度：5-32℃

1.2工作电压： 220V, 50Hz

1.3工作湿度：20-80%

2 技术规格

2.1转速≥15,000转/分

2.2转速设定精度≤5转/分

2.3离心力≥25,000×g

2.4离心容量≥4*400ml

2.5驱动系统：无碳刷电机直接驱动

2.6控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数

2.7运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；

2.8可选择启动计时或定速计时模式

2.9温度控制范围：从-10 到+40度

2.10加/减速选择：9加速/10减速

2.11程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

2.12具有转头自动锁定装置，在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换

2.13离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启

3 基本配置
3.1主机：1台；

3.2角转子：数量(1个)

最大转：15000rpm，最大相对离心力：24652xg，容量6×100ml。

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点