高速落地离心机

1．品名、数量及用途

1.1品名：高速落地离心机

1.2数量：1套

1.2用途：用于广泛的离心处理的需要，如：细胞生物学、诊断及临床

生化、 基因组学及分子生物学、蛋白组学、病毒及纳米技术 、研究及药物研发生产工艺等。

2. 工作条件：

2.1环境温度：5-32℃

2.2工作电压： 220V, 50Hz

2.3工作和存储湿度		20-80%

3. 主要技术性能指标

3.1 最高转速：≥ 24000rpm

3.2 最大离心力：≥68000×g

3.3 最大容量（角转头）：≥4×1000mL

3.4 温度设定范围：-20℃至+40℃，温度精准度±2℃；最高转速下可保持4℃离心，

3.5加减速控制：≥9级加速, ≥10级减速

3.6自锁系统：按钮式转头锁定系统，转头更换在三秒内完成，不需任何辅助工具

3.7控温系统：具有预冷系统，无氟制冷，具有离心腔智能真空系统，热输出＜2.0kw

3.8生物安全性保证：转子通过第三方HPA，Porton Down，UK. 生物安全认证，并提供所配转子的防生物污染密封盖。

3.9控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；触摸屏式操作面板

3.10驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统

3.11安全系统：瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能

3.12噪音：＜59dBa

4.基本配置：

4.1. 主机： 数量（1台）

4.2. 角转子：数量(1个)

转速≥24000rpm，离心力≥68000g，离心容量≥8x50ml

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期自验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点