近红外成像模块

- 技术参数要求

- 可同时引入2个近红外固体激光器：

  - 730nm固体激光器，输出功率≥30mW，独立单模光纤引入

1.2  785nm固体激光器，输出功率≥100mW，独立单模光纤引入

- 扫描单元透过率及色差校准范围：400-1300 nm

- 镀银扫描振镜，近红外波段具备高反射率，700-1300nm反射率>95%

- 物镜透过率和色差校准范围：400-1000nm

- 近红外专用检测通道：

5.1  近红外高灵敏度GaAs检测器≥1个

5.2 可接收波长范围为380-890nm，可支持Cy7，Cy7.5，IRDye，AlexaFluor750等多种近红外荧光探针成像

5.3 与共聚焦可见光检测器可同时使用，实现5个检测器同时成像，实时叠加

二．售后服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

- 交货地点：用户指定位置。