动物运动轨迹跟踪系统

技术参数：

1系统支持多语言操作界面，包含中文，英文；且提供中、文操作说明书，内置视频教程；

2系统能够直接对数据进行在软件内进行作图做表，并且可以更改图表数据颜色；

3系统能够生成动物运动轨迹的热区示意图Heatmap，并且可对热区图进行编辑以及调整；

4系统可以将数值数据、事件数据以及动物的运动视频，整合到一个可视化界面，用户可以对数据进行验证和筛选；

5系统提供至少五种观察对象识别的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、微积分法和自动识别法。

6系统在采集轨迹数据的同时可以手动记录一些特殊的行为，可标定的行为动作数量无限制，可以设定点行为，持续事件和互斥事件；

7系统可设置实验隐藏区域，例如有躲避安全盒时，当观察目标进入隐藏区域时，软件也能采集此时的数据，而不丢失跟踪目标；

8系统可以输出轨迹可视化的结果图片，可以自定义轨迹的颜色、时间段和背景区域颜色；

9系统提供四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据；

10系统自带数据保护功能，每隔一段时间数据会保存一次；

11高级数据筛选分析功能，分析动物在复合条件状态下的行为，例如：动物与探索目标区域距离低于20cm（条件一）、运动状态下（条件二）、动物朝向目标区域小于15°（条件三）情况下运动距离以及运动时间；

12高光视频录制功能，系统自带录屏工具，可以挑选任意的时刻进行录屏输出。

13系统支持同时跟踪鼠类、鱼类动物的头部，中点和尾部，可分析获取三点的运动参数、轨迹图；

14 系统支持在同一区域内追踪2-16只动物的社会交互行为，可通过彩色识别法准确区分动物ID；

15 系统最多支持100个观察区域的设定，支持在软件内批量调整观察区与大小和位置；

16 系统支持通过TTL信号控制外部硬件设备的开始和结束，如第三方电刺激或光遗传工具；

17 系统提供JavaScript编程接口，用户可自定义任意的行为学指标；

18 电脑配置不低于I7/8GB/256G SSD/1T机械/2G独显，23寸显示器；

19 工业相机配置不低于分辨率1282 x 1026，130 万像素，帧率不低于60fps，支持POE供电。

技术服务要求：

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点