数字PCR仪

1 基本要求

1.1	适用范围：SMA基因拷贝数检测、生殖遗传检测、无创产前诊断、脓毒症的快速检测，结核/非结核检测，检测待测样本拷贝数变异、稀有突变检测、基因相对表达研究、转基因检测、二代测序结果验证、测序前样本建库、肿瘤液体活检、靶向测序等。

1.2配置需求：1）数字PCR核酸定量分析系统一套：包含全自动液滴生成、PCR扩增、芯片读取等功能；2）配套分析软件一套。

1.3资质认证：具备欧盟CE认证证书。

2 技术和性能参数

2.1 环境要求：工作电源 AC 220V±10%，50Hz，温度 15-30℃，相对湿度≤85%

2.2 液滴生成方式：仪器采用压力动力产生油包水液滴，非纳米孔固态分区或非振动注射或界面振动微滴阵列方式。

2.3 液滴检测方式：CMOS检测器，所有微滴信号一次性采集完成，非流式法追个检测。

2.4 反应体系（样本量）：≤15μL，节约样本、适合珍贵样本的低丰度检测。

2.5 光源：≥7个独立LED光源。

2.6 检测器：高灵敏度CMOS荧光检测器，成像器呈现真实的二维，三维图像，相机的分辨率 4096*3000，无需参入额外本地荧光即可识别液滴。

2.7 灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因。

2.8 液滴制备量：单个样本生成液滴数≥25000个。

2.9 每个液滴体积：≤0.9nL，单次液滴制备≥16个样品/次。

2.10样品处理：支持探针法和染料法。

2.11 浓度动态范围：5个数量级：1-100000copies/sample。

2.12精确度：≤±10% 。

2.13仪器一体化设计：在一台设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、7色荧光通道检测分析，无需另配PCR扩增仪。

2.14结果反复读取功能：实验结束后，低温保存条件下，结果支持≥3次数据反复读取。

2.15 生物安全风险控制：样本液滴生成、PCR 扩增、读取等检测过程全密封没有任何开盖或转管过程，防止形成气溶胶污染。

2.16检测通量：单次阅读分析样品数不少于16个，分析时间≤1分钟/样本。

2.17 荧光通道数：≥7色荧光检测通道，至少包含FAM、VIC、A425、ROX、CY5，CY5.5，CY7。

2.18激发/发射滤光片：≥7激发滤光片，≥7发射滤光片，≥7二向分色镜。

2.19具有假阳性结果排除功能和数据质控功能。

2.20 标记和回看功能：在点状图中，对单个或者多个液滴进行圈选，可以进行液滴的标记和回看。

2.21数据显示：可以输出每个液滴通道的荧光信号，输出阴阳性点数柱状图、直方图、一维图、二维图、三维图、95%置信度不确定性区间等；能够自动识别复杂液滴并进行分簇，提供中文和英文分析软件人性化界面设置，多种分析工具供用户选择，分析结果可直接excel输出或导出报表JPG/PDF格式报告，以及 CSV、图片等文件。

2.22多重分析功能：可合并多个样品（技术重复）的液滴总数进行统计分析。

配置清单：

1: 数字PCR核酸定量分析系统主机1台。

2: 控制分析软件1套。

3:纸质版说明书及电子版说明书各1份。

4:装机验证提供≥7色多重装机验证试剂。装机验证并保障7色荧光通道。

- 电脑工作站1台。

技术服务要求：

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点