高通量单分子检测系统

一、基本配置清单：

三波长半导体激光器              1套

高精度X-Y二维电动位移台       1台

高精度电动对焦系统             1套

位移台电动控制器               1台

电动位移台安装框架             1套

可调节二向色镜安装块           1个

可调节反射镜安装块             1个

二、三波长半导体激光器主要技术参数：

- 激光器波长：488nm，561 nm，635nm

- 线宽：<1nm

- 输出功率：≥20 mW（单波长）

- 功率稳定性：<1% RMS(4小时)

- 调制能力：内置AOTF调制，电脑控制激光ON/OFF、功率调节、及波长快速切换，最快调制时间可达2微秒

- 接口要求：具有USB接口或者RS232接口

- 偏振模式：TEM00模垂直偏振输出，偏振比>30：1

- M2因子：<1.2

- 输出方式：单模保偏光纤输出（FC/APC接口）

- 光纤长度：≥2米

- 软件控制：Labview控制激光器强度及波长切换，实现微秒级单分子FRET交替激发和单光子检测器信号采集的同步（ALEX）

三、电动位移台主要技术参数：

1. X-Y最大行程： 不小于120 mm×75 mm

2. 单轴最小步进：  < 30 nm

3. X、Y单轴位置重复精度：<700 nm

4. X、Y单轴最大位移速度： ≥ 5 mm/s

5. Z轴行程：≥ 12 mm

6. 控制器基本要求：XYZ三轴控制

7. 控制器手动模式：控制杆和控制轮

8. 控制器接口：USB和RS232

9. 软件控制： Labview控制电动平移台位置，扫描与信号采集同步

四、技术服务要求：

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期：自验收合格日起12个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点