脑磁图维护

脑磁图经过每年的两次维护后需要达到以下性能指标：

一、硬件技术指标及性能要求：

- 液氦挥发率：设备角度为15时，小于等于14；设备角度45时，小于等于14；设备角度为90时，小于等于19。

- 通道数：>200；

- 最大采样率：19200 HZ；

- 探测器的白噪声水平：最大值< 10ft rms/rt-HZ；

- 探测器动态范围大于等于24bit；

- 三阶梯度降噪后噪声水平10ft 以下；

- 64通道脑磁兼容脑电（EEG）设备功能运行良好；

- EEG信号噪声：最大值< 80nV rms/rt-HZ；

- EEG灵敏度：10HZ下为1000μV +/- 10μV；

- 1-16通道模拟信号输出功能完好；

- 1-16通道数字信号输出功能完好。

二、软件技术参数：

- 数据采集及分析软件运行良好；

- 采集过程中头定位信息完整；

- 视觉刺激系统完整运行；

- 听觉刺激系统完整运行；

- 触觉刺激系统完整运行；

- 多按键反馈系统完整运行。