三色多通道光纤记录系统

（一）设备配置要求：

1.三色多通道光纤记录系统主机1台

2.低荧光光纤跳线1根

3.光纤束1根

4.电脑1台

5.脑脑接口装置1套

6.数据分析软件2套

7.专用红外光源1套

（二）技术参数要求：

技术参数：

1.光纤输出功率范围（紫光-µW）：20~120可调。

2.光纤输出功率范围（蓝光-µW）：20~180可调。。

3.光纤输出功率范围（黄光-µW）：6~100可调。。

4.钙信号采样频率（Hz）：0~120。

5.钙信号采样通道数≥7通道。

6.最小有效可检测功率（pW）≤0.6。

7.数字信号采样频率（Hz）：0~400可调。。

8.数字信号输入输出通道≥8。

9.光遗传波长：470nm,580nm,630nm，刺激功率≥80mw，可调精度≤1mw。

10.含2种分析软件，c语言和matlab两种，可供用户自由选择。

11.软件可实时计算△F/F数值，对采集到的信号大于软件设定的阈值时硬件同时输出TTL信号；可通过软件设置Continuous（持续记录）和Sequential（间断记录）两种记录模式。

12.软件可对大于设定的△F/F阈值信号进行自动标记；设置当信号大于设定的△F/F阈值时输出TTL信号或Analog信号。分析软件可批量导入文件，用于多组数据对比分析；分析软件可直接绘制△F/F，Z-score，Heat-map图，并可导出为SVG格式矢量图，可自定义设置所绘矢量图Y轴Scale Bar。

13.分析软件能自动识别指定区间内的Peak点并进行标记，能自动计算指定区间内的线下面积，均值，标准差，标准误，峰值及其所在时间点，谷值及其所在时间点。可对原始数据进行背景扣除及基线矫正，包含三种基线选取模式。

14.可搭配行为摄像头，可实现视频和钙信号达到每帧同步记录，同时相机可接受外部的触发信号，可同时拍摄多只动物视频长时间的记录，对视频每一帧进行回放，进行视频长度编辑或者是显示范围的裁剪等操作。

15.配有实验室照明专用红外光源：波长660 nm~730 nm可调，工作电压：DC 5V，额定功率：5W，光度：10级。

16.可通过脑脑接口装置将记录所得的其他动物钙信号通过内部算法转换为光遗传的激发频率，激活实验动物对应脑区，实现脑脑接口光遗传控制功能。

（三）交货期：合同签订后60天内。

（四）质保期：设备验收合格后整机质保2年。

（五）售后服务：

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

2.仪器故障响应时间不超过1个工作日，维修日程不超过5个工作日。

3.及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

4.提供不定期的仪器应用技术培训服务。

（六）技术及配置等其它要求：

免费提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册。供应商必须取得制造厂商出具的关于本项目的授权书。