实验动物专用型生物安全柜

一、主要用途

生物安全柜适用于对操作过程中的人员、产品及环境进行的保护。前窗操作口向内吸入的负压气流用于保护人员的安全；经高效过滤器过滤的垂直下降气流用于保护产品；气流经高效过滤器过滤后排出保护环境不受污染。符合动物实验特性的毛发隔离设计，专用于动物实验领域。

二、购置数量

4台（套）

三、性能与参数

1.生物安全柜由柜体，前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、报警和连锁系统组成。

2.风速检测使用热式风速仪直接测量，不可使用压差传感器测量压差换算风速。

3.风机采用知名品牌，风压曲线性能强，延长高效过滤器使用寿命。

4.气流模式：70%循环，30%外排（A2柜）；

5.生物安全性

（1）人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次；

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

6.工作区尺寸≥1600×625×640mm，外形尺寸≤1700×830×2200mm。

7.下降风速：0.37m/s。

8.流入风速：≥0.55m/s。

9.前操作面板符合人体工程学原理的7°倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳；

10.安全柜加压到500Pa，保持30min后气压应不低于450Pa。提供生产厂家通过的检测报告，检测方法可参照NSF的六氟化硫（SF6）泄漏测试。

11.标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳；

12.采用分段式预过滤器设计、隔离动物毛发及碎屑。

13.工作区应采用标准304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，强度高、耐腐蚀。左右后三面为一体成型，圆弧过渡，无清洁死角。工作台面采用托盘式结构，方便拆卸，易于清理；

14.可视前窗采用厚度≥6mm的钢化防紫外线玻璃，无反光、防爆、防紫外线。

15.前窗采用滑轮式配重平衡结构，移动灵活、定位准确。不能采用电动形式，以防断电等突发情况造成泄漏隐患。

16.配备安全防溅插座，工作区预留排水阀接口。

17.垂直层流负压、气幕式隔离设计，完全杜绝玻璃前窗缝隙可能存在的泄漏，有效保证操作人员安全。

18.具有高效过滤器寿命监测功能，寿命不足时声光报警。

19.紫外灯杀菌预约设计，可设置任意时间段自动开关，方便安全。

20.值机功能：当实验过程需暂停时，关闭前窗即自动进入低速节能运行状态，维持操作区的洁净度。再打开前窗即刻进入正常运行状态，有效提高操作效率。

21.设备具有节能模式，在无人操作时可设置进入节能模式，在保证生物安全的前提下降低产品的能耗。

22可消毒性：设备具有过氧化氢消毒接口及附件，支持过氧化氢、二氧化氯等等多种消毒方式。

23.完备的报警及联锁系统，增强安全性，防止误操作。

（1）紫外线防误触：只有在照明灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启。

（2）风机智能控制：关闭前窗玻璃，风机自动停止，防止风机空运转。（3）关闭前窗提示：前窗非关闭状态时无法关机，并提示“请先关闭前窗”，防止未关前窗使实验微生物泄漏。

（4）前窗限位报警：前窗高度超过安全高度报警，防止实验室微生物泄漏。

（5）气流波动报警：气流波动超过20%报警，保证气流可靠。

四、售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及指导。

质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。