小鼠独立通风笼具设备

一、应用范围

用于屏障设施饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。

二、购置数量（三套）

独立通风笼具主机：               3台

笼架（8列共80笼位）：             8个

三、技术性能

1． 工作条件:

1.1  工作电源：220V/50Hz，功率350W

1.2  环境温度：4C～35C

1.3  相对湿度：20%～95%

2 技术规格

2.主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤350mm。

2.采用性能稳定的无刷直流离心风机，风机转子直径≥140mm，单风机在无背压下最大风量≥500m³/h，风机自带蜗壳和调速功能。

3.采用双风机结构（2个进风机，2个排风机），一备一用，风机采用并联方式，保证在单风机有故障的情况下送排风的可靠性。

4.控制系统：采用工业级可编程逻辑控制器，支持TCP/IP等众多网协议。

5.彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；分辨率≥800x480。

6.使用风速传感器在线检测系统换气次数，换气次数应为实时检测值。

7.触摸屏实时显示笼盒压差、换气次数、温度、湿度、过滤器使用时间等信息，使用信息异常会报警。

8.温湿度传感器安装于排风口附近，测得温度湿度为笼内排出气体的真实温度湿度。

9.换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤45dB。

10.进排风处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%，高效过滤器应带出厂测试报告，高效过滤器的截面面积应≥0.09㎡，通风量应≥250m³/h，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。

11.具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息。

12.配备内置式不间断电源（UPS），可保持8h供电。

13.主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，主机排风口处带有补风结构，为防止空调负压抽风对系统影响。

14.单面笼架：单笼架按10层、8列共80笼位。

15.笼架列宽度≤1800mm，笼架层高度≤2100mm（不含顶部风管），笼架深度≤550mm。

16.笼架框架为SUS 304不锈钢材质，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。

17.笼架的纵向和横向位置，带有坐标编号。

18.导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位。

19．小鼠独立通风笼具设备配有专用测试笼盒，测试笼盒应带有标识，方便辨识，设盒内压差≥10Pa。

四、售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及指导。

质保期：:安装验收合格后（从最终用户签字之日算起）主机和笼架提供2年全面免费保修（耗材除外）。

3.维修响应时间:接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。