移动式微屏障（MMB小鼠笼）

1.品名：

移动式微屏障（MMB小鼠笼）
2.配置要求：

移动式微屏障（每套小鼠笼系统含100个独立饲养单元）。

3.笼架要求：

（1）整体规格≤116*116*213(cm)，单个笼盒≥89*280*318（mm）（前沿*后沿*底高），笼盒高度≥135mm。

（2）顶置机箱,标配初效，中效，高效三重过滤器装置，确保送进屏障箱的空气洁净度万级以上。

（3）整体框架为优质不锈钢和钢化玻璃，坚固耐用密封好，同时方便观察笼内情况；底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥89mm的通风软管。

（4）采用PLC控制系统，机箱正面配≥7英寸液晶触摸屏，触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况、报警提示等，方便监测环境数据，有利于减少环境对实验的影响；触摸屏上可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验的需求；实现数字化显示、控制面板集约化管理，拒绝分散式仪表管理系统或无触摸显示屏管理系统。
（5）智能报警系统：进排风过滤器堵塞报警，断电报警，故障报警等。

（6）采用两组完全独立的送排风系统，实现真正的一用一备，降低故障风险。风机采用长寿命、高智能、高节能、高效率的调幅风机，承诺风机连续运行50000小时不停机；

（7）饲养笼架采用PPO增强航空塑料制成，可实现360度自由旋转，旋转架10层叠加排布，两相邻旋转架单元多边形空腔结合处的配合间隙应≤0.5mm。中央排风，保证了笼盒内气流环境的一致性；

（8）每个笼盒旋转架表面呈圆形，圆底面上沿径向设置多根凸条，将圆底面分成10等分，每一等分可放置1只配套饲养笼盒。笼盒和笼盒旋转架的摆放方式为八字型轨道的插入式，确保每个笼盒对接系统时操作的方便性，任意角度均方便插入(提供实物照片）。笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙应≤0.4mm，确保系统负压排气的有效气密性。
4.笼盒要求：

（1）笼盒材质为聚砜（PSU）材料，消毒方式，包括：：①耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；②耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；③耐过氧化氢等离子体灭菌（＞6mg/L、65℃、75min≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象），同时确保笼盒正常实验的使用寿命≥3年。（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检验报告）
（2）笼盒饲养面积优于国标要求，即底面积群养（窝）时＞0.042㎡，高度＞0.13m，可供5只25g的小鼠长期生活。

（3）笼盒标配内置式1个≥400ml水瓶和1个≥500ml不锈钢食盒，同时内置一个备用水瓶卡座供特殊实验选择，(提供实物照片）；盒内无多余网盖障碍，增加有效活动空间，有利于动物的繁殖实验。

（4）笼盒密封性强，盒盖上配左右两侧密封扣，保证笼盒之间的相互隔离，杜绝交叉污染及过敏源向室内泄漏。

（5）笼盒进排气口结构低进高排，进一步确保笼盒内空气为均衡单向流。进、排气口分别配一个高效低阻过滤器。过滤器为可拆卸式，可用高温高压消毒，反复使用；过滤器一侧有防止鼠咬和保护功能的304不锈钢材质40目滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。同时过滤器上带硅胶密封条，确保密封且不易从笼盒上脱落。

（6）每个独立笼盒的进气口配1个高效低阻过滤器，规格≥65*52(mm)（含框）,厚≥16mm。过滤面积≥20㎝²；排气口配一个高效低阻过滤器，规格≥65*52(mm)（含框）,厚≥16mm,保证了通风过滤面积大，提高实验动物福利、健康保障，同时延长滤膜更换周期节省成本。（提供实物测量照片）

（7）为了笼盒的叠加安全方便，盒底、笼盖上要有突出的适配叠加卡槽设计，确保笼盒叠放的平稳安全不易滑落。(提供实物细节照片）

（8）笼盒进气口的上方设计突出卡槽，可与配套实验内容的ID卡片,容纳卡片尺寸≥128*60(mm)。

5.性能参数要求：

（1）笼盒换气次数可调范围在15-100次/小时。

（2）笼盒气流速度≤0.2米/秒。

（3）最小静压差（相通区域）≥10帕。

（4）笼盒内洁净度：7级

（5）沉降菌落数：≤3个/皿

（6）笼盒内噪音≤60分贝。
技术服务要求：

1.
设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.
质保期：自验收合格日起12个月。

3.
维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.
交货地点：用户指定地点

