多光合束光纤激光器

一、技术参数

1. 提供 405nm，488nm，561nm，640nm四合一的CW半导体光纤激光器，用于显微镜激发应用；

2．激光光纤输出功率405nm-30mW；488nm-80mw，561nm-80mw，640nm-80mw；

3．半导体激光器的光束质量通常较高可以达到1.2，具有较小的发散角度和优异的功率稳定性（8小时，温度变化小于5℃，功率变化小于±2%）和长期稳定性与长期寿命的保证；

4．此激光器可以实时低噪声（10Hz-2MHz的范围内，RMS噪声小于0.5%）；

5．CW激光器属于半导体激光器；

6．偏光比可以达到20db；

7．可通过外部adj控制功率调节，外部TTL触发开关光控制；

8．半导体可以产生连续波（CW），同样可以去除AOM调制，达到调制的上升沿和下降沿达到4-6微秒；

9．半导体激光器的电源不需要高电压来供电，只需要12V的供电，电流仅需8A，从而使得整体激光器的热耗大大减小；

10．光输出端口为客户需求的FC/PC光纤输出端口，此光纤为单模保偏光纤；

11．其光纤长度为≥2米；

二、服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成线上安装调试，并配合买方进行测试验收

2. 质保期自验收合格日起12个月

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点