真空冷冻样品台加工

一、技术规格要求
1.真空样品腔

1.1两级真空抽取系统；

1.2可将用户的尼康物镜集成于真空样品腔内；

1.3腔室真空度（低温）：＜ 8.0×10-4 Pa (抽真空24小时后)；

1.4上样时间：＜5 分钟；

1.5一次加注液氮后，可以保证连续工作时间≥ 3小时；

1.6集成防污染器：防污染器温度：≤ -170℃；

1.7 真空腔室加工材料：铝合金;
1.8 兼容奥林巴斯显微镜。
2.三维样品控制轴

2.1 三维电动样品台,包括X,Y,Z三个自由度；

2.2 XY轴行程：≥ 6.0 mm；

2.3 Z轴行程：≥ 4.0 mm；

2.4 样品台位移最小步长：优于300 nm；

2.5 按用户需求定制兼容用户已有的电镜样品杆。
